冷热冲击试验箱的正确操作流程与安全规范

冷热冲击试验箱作为高精度环境试验设备，规范操作是保障试验数据准确、设备稳定及人员安全的核心。以下从操作流程与安全规范两方面详细说明。

一、正确操作流程

（一）试验前准备

设备检查：确认电源、气源连接正常，配电箱内断路器均处于闭合状态；检查冷却系统，确保冷却水水位达标、水质清洁，制冷剂压力表显示在正常范围（0.8-1.2MPa）；查看箱体内胆，清理杂物并检查保温密封胶条是否完好，避免温度泄漏。

样品准备：根据试验标准确定样品尺寸，确保样品体积不超过试验箱有效容积的 1/3；对样品进行编号与状态记录，避免试验过程中混淆；若样品需通电测试，需提前检查连接线绝缘性，防止短路。

（二）试验过程操作

参数设置：通过触摸屏进入控制界面，依次设置高温区温度、低温区温度、冲击时间、循环次数等参数，设置完成后点击 “参数确认”，防止误操作；若为可编程试验，需逐段检查程序逻辑，确保温度切换时间与保温时间符合标准要求。

样品放置：打开试验箱门，将样品平稳放置在样品架，确保样品与箱壁、样品之间无接触，避免影响温度均匀性；关闭箱门时需检查门扣是否扣紧，防止试验过程中门体松动导致温度波动。

试验监控：启动试验后，实时观察显示屏上的温度曲线与运行状态，每 30 分钟记录一次关键数据；若出现异常报警，需先暂停试验，根据故障代码排查问题，不可强行继续运行。

二、安全规范

人员防护：操作时需佩戴隔热手套、护目镜，避免直接接触高温或低温部件；打开箱门时需缓慢开启，防止箱内冷热空气骤流烫伤或冻伤。

设备防护：禁止在试验箱内放置易燃、易爆、腐蚀性样品，防止损坏箱体或引发安全事故；试验结束后，需先将设备温度降至常温，再切断电源与气源，避免高温状态下关闭设备影响使用寿命。

应急处理：若发生制冷剂泄漏，需立即开启通风设备，人员撤离现场，待泄漏气体散尽后再检修；若出现火灾，需使用二氧化碳灭火器灭火，不可用水直接喷洒。